附件2：

溶解氧仪主要技术参数

一、主要配置

★1个手提箱、1台主机（含4粒5#碱性电池）、1支膜法电极、1套电极维护保养组件、1条USB数据线、中文说明书。

二、主要技术参数

1、主机

大尺寸LCD背光显示屏：同时显示测量值、温度、电极性能、电池状态；

可测参数：浓度、饱和度、温度、当前大气压力；

★具有“自动温度补偿”、“自动大气压力补偿”（仪器有显示当前大气压力功能）、“盐度修正”功能；

★具有“自动读数”功能；

★校正后显示功能：电极状态柱状提示电极是否需要维护保养；

★数据存贮：符合GLP要求（ID号、日期/时间、测量值、温度、自动读数信息、校准评估），手动数据（一键）存储200组，间隔性自动数据存储5000组（在线监测:存贮间隔1秒～60分钟之间可设）；

接口：USB；

自动关机功能：10min～24h可设；

电源：4粒5#（1.5V）碱性电池。

2、电极

★采用“膜电极法”与水质溶解氧的测定电化学探头法（GB11913-89）等效；

量程：0.00~20.00mg/l；

准确度：±0.5%测量值；

分辨率：0.01；

★无零点漂移不必校正零点，不需极化马上就可测试；

采用饱和湿空气法校正在OxiCal®校正套中进行，压力温度恒定，校正准确可靠、操作简单。